|  |  |
| --- | --- |
| **استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر** | **acetic acid 4-methyl-2-pentanol ester** |
| **فرمول شیمیایی**: CH3COOCH(CH3)CH2CH(CH3)2; C8H16O2**وزن مولکولی**: 22/144 | **CAS** : 108- 84-9**RTECS** : SA7525000 |
| **اسامی مترادف**: متیل ایزو آمیل استات؛ 1،3 –دی متیل بوتیل استات؛ sec-هگزیل استات |
| **ویژگی ها**: مایع؛ نقطه جوش ˚c 146؛ فشار بخار mmHg 8/3 (kPa 5/0) در ˚c 20؛ دانسیته g/mL 858/0 در ˚c 20 |
| **حدمجاز**: **OSHA**:50 ppm **NIOSH:** 50 ppm **ACGIH**: 50 ppm  |
| **احتیاطات ویژه**: کربن دی سولفید سمی بوده و خطر جدی انفجار و حریق دارد (c ْ 30- = نقطه اشتعال). فقط در زیر هود با آن کار کنید و از پوشش های حفاظتی مناسب مانند دستکش استفاده کنید.  |
| **مواد و محلولهای لازم**: 1. حلال جداسازی: کربن دی سولفید (خلوص کروماتوگرافی) به همراه 05/0% n-هگزان یا استاندارد داخلی مناسب دیگر
2. آنالیت (استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر)، خلوص آزمایشگاهی
3. هلیوم، خالص
4. هیدروژن، خالص
5. هوای تصفیه شده و فشرده
 |
| **وسایل و تجهیزات لازم**: 1. نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش ذغال فعال از جنس پوسته نارگیل (قسمت جلویی: mg 100، قسمت عقبی: mg 50) که توسط یک لایه 2 میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده اند. یک لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله قرار گرفته و یک لایه 3 میلی متری فوم اورتان نیز پس از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1 نباید از kPa 4/3 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند.
2. پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف
3. کیسه های یخ
4. دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون
5. ویال های شیشه ای، 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE
6. سرنگ های 10 میکرولیتری با درجه بندی 1/0 میکرولیتری. 25، 50 و 100 میکرولیتری
7. بالن ژوژه 10 میلی لیتری
8. پیپت 1 میلی لیتری
 |
| **نمونه برداری**: 1. پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید.
2. قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید.
3. نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 1 تا 10 لیتر انجام دهید.
4. درپوش پلاستیکی (نه لاستیکی) نمونه بردار گذاشته و آن را با کیسه های یخ برای انتقال بسته بندی کنید.
 |
| **آماده سازی**:1. محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه و فوم را دور بیندازید.
2. mL 1 کربن دی سولفید را به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را محکم ببندید.
3. ویال ها را به مدت 30 دقیقه رها کرده و گهگاهی آن را تکان دهید.
 |
| **کالیبراسیون و کنترل کیفی**:1. روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی در گستره ی mg 10 – 001/0 "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" کالیبره کنید.
* مقدار مشخصی از "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با کربن دی سولفید به حجم 10 میلی لیتر برسانید.
* محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری).
* منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (نسبت مساحت پیک "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" به مساحت پیک استاندارد داخلی، در برابر میلی گرم "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر").
1. راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر تعداد از ذغال فعال مورد استفاده در نمونه برداری در گستره کالیبراسیون، تعیین کنید. سه لوله نمونه بردار برای هر پنج غلظت انتخابی را به همراه سه شاهد آماده کنید.
* محتوی بخش عقبی لوله را از نمونه بردار شاهد جدا کرده و دور بیندازید.
* توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" را مستقیما به محتوی بخش جلویی لوله تزریق کنید.
* درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید.
* محلول های فوق را واجذب کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و به همراه استانداردهای کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1و2 اندازه گیری).
* نموداری از راندمان جذب در برابر میلی گرم "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" بازیافت شده ترسیم کنید.
1. سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان واجذب تحت کنترل هستند، آنالیز کنید.
 |
| **اندازه گیری**:1. دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید.
* آنالیت(ماده مورد تجزیه): "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر"
* جداساز: mL 1 کربن دی سولفید
* دمای تزریق: C ْ 225-200
* دمای آشکارساز:C ْ 300-250
* دمای ستون: C ْ 50 به مدت 2 دقیقه، سپس تا C ْ 110 (C/min ْ 5)؛ زمان 3 دقیقه در C ْ 110
* گاز حامل: هلیوم (mL/min 4)
* ستون: موئین، سیلیکای ذوب شده

نکته: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با کربن دی سولفید رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید.1. مساحت پیک را محاسبه کنید. مساحت پیک "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" را بر مساحت پیک استاندارد داخلی (در همان کروماتوگرام) تقسیم کنید.
 |
| **مداخله گرها**: - |
| **محاسبات**:1. جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید.

نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود.1. محاسبه غلظت (C) "استیک اسید-4-متیل-2-پنتانول استر" در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر:

$$C= \frac{\left( W\_{f}+ W\_{b}- B\_{f}- B\_{b} \right)}{V} , mg/m^{3}$$ |